# MISE A JOUR du FIRMWARE du CA6240 par PC

### Matériel nécessaire

  - IBM PC ou compatible (Pentium ou plus)

  - Microsoft(R) Windows(R) 98 / NT 4 / 2000 / Me / XP / Vista

  - Câble de liaison optique USB/RS-232

  - Logiciel de téléchargement FLASHSTA.EXE

Le programme “Flash Programmer M16C Flash Starter” avec FLASHSTA.EXE comme programme éxecutable peut être téléchargé à l’adresse Internet suivante: http://www.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=/download_search_results.jsp&fp=/support/downloads/download_results&layerId=1216

  - Les deux fichiers suivants doivent résider dans le même répertoire que le programme FLASHSTA.EXE

- Le fichier du programme embarqué (fichier d’extension ‘.mot’)

- Le fichier avec extension ‘.id’

### Préparation au téléchargement

Avant de télécharger le firmware, l’utilisateur doit vérifier que la batterie de l’appareil est complétement chargée (Le chargement de la batterie se fait avec l’appareil en position OFF).

L’utilisateur doit faire un reset de l’appareil avant de placer l’appareil dans un état particulier pour le téléchargement comme décrit ci-dessous :

  - Effectuer un reset

- positionner le commutateur de face avant sur la position ‘4000m/100mA’

- appuyer simultanément sur les touches ‘CLR’ and ‘MR’ and ‘DISPLAY’ puis relâcher.

  - Passer en téléchargement

- positionner le commutateur de face avant sur la position ‘4000m/100mA’

- appuyer simultanément sur les touches ‘CLR’ et  ‘MEM’ et ‘+/-puis relâcher.

### Téléchargement

### Lancement du programme de téléchargement :

Le programme de téléchargement est autonome, il ne nécessite pas d’installation

Il suffit de lancer l’exécutable FLASHTA.EXE.

### Une première fenêtre apparaît

- Dans Select Program  «  Internal Flash memory » est  coché par défaut

- Sélectionner le port de communication à utiliser

- Cliquer sur OK

### Une deuxième fenêtre apparaît.

- Cliquer sur la touche Refer…

- Indiquer le chemin complet du fichier dont le nom est avec extension «.mot ».

- Quand le nom de fichier est sélectionné les cases ID doivent se remplir automatiquement.

- Cliquer sur OK.

### Une troisième fenêtre apparaît.

Effectuer un effacement en cliquant sur la touche Erase.

Cliquer sur OK.

Puis cliquer sur la touche Program…

Lancer ensuite la programmation, indiquer les adresses de début et de fin conformément à la procédure ci après :

### Lorsque le téléchargement est fini, effectuer un reset de l’appareil

- positionner le commutateur de face avant sur la position ‘4000m/100mA’

- appuyer simultanément sur les touches ‘CLR’ and ‘MR’ and ‘DISPLAY’ puis relâcher.